## Sheet1
OS | Setor | Equipamento | Patrimônio | Defeito | Comentário | Abertura | Fechamento
36138 | Pediátria 2º andar | Monitor de Sinais Vitais | DT4293 | Não funciona sensor de oximetria | Sensor de Spo2 apresenta mensagem de interferência. Quando liga o aparelho apresenta valores de saturação e FC sem estar conectado no paciente e quando conectamos no paciente os valores não são fidedignos. | 2021-04-07 17:01
36137 | Pediátria 2º andar | Monitor de Sinais Vitais | DT4294 | Outros | Termômetro não funciona (fica aparecendo: erro na sonda) | 2021-04-07 16:08
36100 | Pediátria 2º andar | Monitor de Sinais Vitais | DT5309 | Visor não funciona | visor não funciona após paciente jogar ao chão. | 2021-04-05 12:55
36090 | AVC - Feminino | Monitor de Sinais Vitais | DT4264 | Outros | Carrinho Multifuncional dados digitais estragado. Philips AVCFMV2021119. Enfermaria covid 2. Muito obrigada! | 2021-04-03 15:58
36012 | Clínica Cirúrgica Neuro | Monitor de Sinais Vitais | DT5308 | Com defeito | O manguito não está funcionando | 2021-03-26 09:12 | 2021-03-26 09:55
35951 | Clínica Médica | Monitor de Sinais Vitais |  | Outros | Estamos precisando de 3 carrinhos de sinais vitais com urgência. Enfermaria covid2. Muito obrigada! | 2021-03-22 10:09 | 2021-03-22 13:27
35912 | UPA/HOB | Monitor de Sinais Vitais | DT5344 | Entrega de equipamento novo | está na udc/covid | 2021-03-17 15:05 | 2021-03-18 10:01
35846 | Clínica Médica | Monitor de Sinais Vitais | DT4262 | Não funciona | O esfigmo está estragado. Enfermaria covid 2. Muito obrigada! | 2021-03-12 13:08
35828 | AVC - Masculino | Monitor de Sinais Vitais | DT4261 | Com defeito | Não mede pressão(fio incompatível não encaixa). AVCMMSV2011119. Enfermaria covid 2. Muito obrigada! | 2021-03-12 09:35 | 2021-04-07 11:44
35703 | Triagem | Monitor de Sinais Vitais | DT4288 | Erro na leitura | erro no modulo da sonda da temperatura , lote da sonda (10)562019 serie do aparelho CN42738553 | 2021-03-03 15:22
35551 | Clínica Médica | Monitor de Sinais Vitais | DT4785 | Outros | bom dia, aparelho localizado na clínica médica esta sem termómetro. AGUARDANDO COMPRA | 2021-02-17 10:19
35511 | UPA/HOB | Monitor de Sinais Vitais | DT4282 | Não ler parametros | sonda da temperatura com defeito, está na engenharia para troca. lote 572018 | 2021-02-12 14:38 | 2021-03-10 14:39
35510 | UPA/HOB | Monitor de Sinais Vitais | DT5327 | Não ler parametros | Sonda da temperatura com defeito, está na engenharia para troca . lote 462018 | 2021-02-12 14:36
35509 | UPA/HOB | Monitor de Sinais Vitais | DT4283 | Não ler parametros | Sonda da temperatura com defeito, está na engenharia para troca. lote 672018 | 2021-02-12 14:34
35508 | UPA/HOB | Monitor de Sinais Vitais | DT5321 | Com defeito | Sonda da temperatura com defeito, está na engenharia para troca. lote 572018 | 2021-02-12 14:33
35507 | UPA/HOB | Monitor de Sinais Vitais | DT5326 | Com defeito | erro no módulo da temperatura, sonda está na engenharia para troca, lote 572018 | 2021-02-12 14:31
35498 | Observação HOB | Monitor de Sinais Vitais | DT4290 | Não ler parametros | Erro na sonda da temperatura lote da sonda 10342020 | 2021-02-11 12:13 | 2021-02-11 12:23
35426 | Clínica Médica | Monitor de Sinais Vitais | DT4783 | Não funciona sensor de oximetria | Aparelho da CM não funciona ôximetro. | 2021-02-05 10:00 | 2021-02-09 09:43
35393 | Bloco Obstétrico | Monitor de Sinais Vitais | DT4275 | Tela fixa | Tela de monitor de sinais vitais Philips apresentando tela fixa com colunas coloridas. | 2021-02-02 10:48 | 2021-02-05 12:33
35379 | UPA/HOB | Monitor de Sinais Vitais | DT5321 | Erro na leitura | Erro no módulo/sonda da temperatura do monitor | 2021-02-01 14:31 | 2021-02-09 11:21
35378 | UPA/HOB | Monitor de Sinais Vitais | DT5327 | Erro na leitura | Erro no modulo/sonda da temperatura. | 2021-02-01 14:28 | 2021-02-09 11:20
35367 | Clínica Médica | Monitor de Sinais Vitais | DT5302 | Outros | Aparelho de PA da CLINICA MEDICA sem manguito | 2021-02-01 10:24 | 2021-02-03 10:57
35311 | Clínica Médica | Monitor de Sinais Vitais | DT4783 | Não afere PA | nao afere pressão | 2021-01-26 18:54 | 2021-01-29 11:39
35275 | Clínica Médica | Monitor de Sinais Vitais | DT4785 | Com defeito | MONITOR NÃO ESTA FUNCIONANDO. TEMPERATURA | 2021-01-25 16:22 | 2021-03-19 16:35
35242 | UNSA - Unidade Nossa Senhora Aparecida | Monitor de Sinais Vitais | DT4280 | Cabo rompido | encaminho monitor cabo de PNI furtado na unidade foi necessário abrir boletim de ocorrência na data de hoje 21/01/21 nº 2021003329373-001 atenciosamente | 2021-01-21 14:13 | 2021-01-21 15:11
35237 | Ortopedia | Monitor de Sinais Vitais | DT5346 | Falha ao realizar exame | Segundo médica assistente a PA não confere com o aparelho manual. Está dando muita diferença nos dados da pressão arterial. Favor calibrar | 2021-01-21 09:30 | 2021-01-21 11:58
35226 | Enfermaria Covid19 | Monitor de Sinais Vitais | DT4264 | Com defeito | Carrinho de dados vitais com defeito. Enfermaria Covid 2. Muito obrigada! | 2021-01-19 11:12 | 2021-03-19 16:00
35187 | UPA/HOB | Monitor de Sinais Vitais | DT4282 | Com defeito | Erro no modulo da sonda de temperatura | 2021-01-18 12:37 | 2021-01-29 16:21
35151 | Observação HOB | Monitor de Sinais Vitais | DT5322 | NÃO CALIBRA | Aparelho de monitoramento de dados vitais necessitando de calibração SETOR: ENFERMARIA PS ADULTO | 2021-01-13 16:05 | 2021-01-19 12:08
35150 | Observação HOB | Monitor de Sinais Vitais | DT5323 | NÃO CALIBRA | Aparelho de monitoramento de dados vitais necessitando de calibração SETOR: ENFERMARIA PS ADULTO | 2021-01-13 16:03 | 2021-01-19 12:09
35133 | Odontologia | Monitor de Sinais Vitais | DT5340 | Não liga mesmo com bateria nova | Boa tarde! O monitor de sinais vitais do consultório 01 do PS Odontológico não está ligando. Favor verificarem. Obrigada. | 2021-01-11 15:29 | 2021-01-13 12:46
34857 | Clínica Médica | Monitor de Sinais Vitais | DT 4781 |  | cabo quebrado PEDIDO DE COMPRA | 2020-12-15 11:48
34838 | UPA/HOB | Monitor de Sinais Vitais | DT4284 | Erro na leitura | Erro na sonda / modulo de temperatura. | 2020-12-14 12:48
34805 | Clínica Médica | Monitor de Sinais Vitais | DT4783 | Com defeito | Equipamento com defeito (não descrito) | 2020-12-10 14:00 | 2020-12-11 12:21
34804 | Observação HOB | Monitor de Sinais Vitais | DT4291 | Com defeito | erro na sonda da temperatura. Grato Edson AGUANDANDO PEDIDO DE PEÇA | 2020-12-10 13:54 | 2020-12-11 10:56
34780 | Clínica Cirúrgica Vascular | Monitor de Sinais Vitais | DT4257 |  | sensor de temperatura não funciona PEDIDO DE COMPRA | 2020-12-10 09:16
34746 | Ortopedia | Monitor de Sinais Vitais |  | Com defeito | OS DOIS MONITORES DE SINAIS VITAIS DIGITAIS ESTÃO APRESENTANDO DIVERGENCIA NA AFERICAO DOS DADOS QUANDO COMPARADO COM UM APARELHO MANUAL, TORNANDO SE INCONFIAVEL NA AFERIÇÃO DOS DADOS | 2020-12-07 17:14 | 2020-12-15 15:23
34706 | Clínica Cirúrgica Neuro | Monitor de Sinais Vitais | DT4300 | Quebrada | haste quebrada AGUARDANDO COMPRA | 2020-12-02 11:32
34677 | Pediátria 2º andar | Monitor de Sinais Vitais | DT4293 | Com defeito | MONITOR DE SINAIS VITAIS NÃO ESTÁ REGISTRANDO PARAMETROS | 2020-11-30 12:25 | 2020-12-03 08:28
34668 | Clínica médica | Monitor de Sinais Vitais | DT4261 | Com defeito | BOM DIA! SOLICITO A MANUTENÇÃO DO APARELHO DE PRESSÃO DO MONITOR DE SINAIS VITAIS NA ENFERMARIA COVID 2º ANDAR, SEGUNDO A MÉDICA MAÍRA, ELE ESTÁ COM DEFEITO, NÃO ESTÁ FUNCIONANDO. OBRIGADA. | 2020-11-29 09:30 | 2020-12-11 09:59
34666 | Ortopedia | Monitor de Sinais Vitais | DT4782 | Não capta | o termometro nao esta fazendo a aferiçao da temperatura AGUARDANDO COMPRA | 2020-11-28 16:39
34635 | Clínica Cirúrgica Vascular | Monitor de Sinais Vitais | DT4259 |  | termometro com defeito AGUARDANDO COMPRA DO TERMOMETRO | 2020-11-24 15:41
34628 | Clínica Cirúrgica Neuro | Monitor de Sinais Vitais | DT4300 | Outros | HASTE COM PARAFUSO QUEBRADO | 2020-11-24 10:35 | 2020-11-27 09:03
34576 | UPA/HOB | Monitor de Sinais Vitais | DT4285 | Com defeito | Sensor de temperatura acusando erro na sonda,. Grato Edson PEDIDO DE COMPRA | 2020-11-20 14:29
34575 | UPA/HOB | Monitor de Sinais Vitais | DT4283 | Com defeito | Sensor de temperatura acusando erro de sonda e do módulo. Grato Edson PEDIDO DE COMPRA | 2020-11-20 14:27
34571 | Maternidade | Monitor de Sinais Vitais | DT4273 | Não liga | monitor não está ligando, mesmo conectado na tomada | 2020-11-20 11:07 | 2020-11-20 16:33
34410 | Observação HOB | Monitor de Sinais Vitais | DT4292 | Erro na leitura | erro na sonda da temperatura. Grato Edson. PEDIDO DE TROCA EM GARANTIA | 2020-11-04 11:34 | 2020-12-11 10:15
34239 | Maternidade | Monitor de Sinais Vitais | DT4273 | Não mantem ligado | aparelho não está ligando | 2020-10-16 08:45 | 2020-10-16 16:58
34181 | Clínica Cirúrgica Neuro | Monitor de Sinais Vitais | DT4300 | Não funciona | Segundo a equipe de enfermagem, o conector da mangueira ao insuflar está soltando. | 2020-10-10 10:04 | 2020-10-13 09:07
34099 | UNSA - Unidade Nossa Senhora Aparecida | Monitor de Sinais Vitais | DT4279 | Não ler parametros | Monitor de sinais vitais, não esta lendo a temperatura. | 2020-09-30 17:16 | 2020-10-14 09:23
33602 | UNSA - Unidade Nossa Senhora Aparecida | Monitor de Sinais Vitais | DT4279 | Não funciona | Pressão invasiva e Temperatura não funcionam | 2020-08-21 10:52 | 2020-08-21 13:02
33218 | Pediátria 2º andar | Monitor de Sinais Vitais | DT4293 | Não ler parametros | MUNITOR NÃO ESTÁ FAZENDO LEITURA DE SATURAÇÃO E FREQUÊNCIA | 2020-07-17 10:29 | 2020-07-27 11:48
33158 | UPA/HOB | Monitor de Sinais Vitais | DT4285 | Erro na leitura | Erro na sonda do sensor de temperatura. | 2020-07-13 12:24 | 2020-08-03 14:38
33057 | AVC - Feminino | Monitor de Sinais Vitais | DT4264 | Com defeito | APARELHO NO ANDAR DA COVID 2º ANDAR PROCURAR SUPERVISORA ELIANE. | 2020-07-01 15:31 | 2020-07-07 09:01
33019 | Clínica Cirúrgica Vascular | Monitor de Sinais Vitais | DT4257 | Não satura | o oximetro do aparelho de aferição de daos não está funcionando AGUARDANDO CAMA CAMP | 2020-06-27 17:50 | 2020-08-13 11:43
32992 | Observação HOB | Monitor de Sinais Vitais | DT4291 | Com defeito | Monitor de sinais vitais com erro na sonda de temperatura. Grato Edson AGUARDANDO COMPRA DE PEÇA | 2020-06-24 11:37 | 2020-08-04 10:24
32970 | UPA/HOB | Monitor de Sinais Vitais | DT4286 | Com defeito | suporte do sensor de temperatura entupido | 2020-06-22 11:57 | 2020-06-22 15:15
32966 | Clínica Cirúrgica Neuro | Monitor de Sinais Vitais | DT4299 | Não funciona | O termômetro do aparelho de pressão não funciona. AGUARDANDO COMPRA | 2020-06-22 10:13 | 2020-08-04 09:02
32845 | Pediátria 2º andar | Monitor de Sinais Vitais | DT4293 | Com defeito | MONITOR DE SINAIS VITAIS NÃO FAZ LEITURA DE SATURAÇÃO DE O2 E FREQ. CARDÍACA | 2020-06-10 11:54 | 2020-06-22 10:56
32842 | Clínica Cirúrgica Neuro | Monitor de Sinais Vitais | DT4299 | Não funciona | A MANGUEIRA ENCONTRA-SE SOLTA, ASSIM NÃO TEM COMO AFERIR A PRESSÃO DO PACIENTE. | 2020-06-10 10:48 | 2020-06-16 11:21
32799 | Clínica Médica | Monitor de Sinais Vitais | DT4264 | Com defeito | Oximetria não funciona | 2020-06-04 09:43 | 2020-06-16 11:27
32749 | Pediátria 2º andar | Monitor de Sinais Vitais | DT4294 | Com defeito | descalibrado e termometro com defeito | 2020-05-28 12:32 | 2020-06-16 11:16
32720 | Observação HOB | Monitor de Sinais Vitais | DT4289 | Com defeito | Nao liga, tela fica colorida | 2020-05-26 10:20 | 2020-05-27 15:51
32692 | Clínica Cirúrgica Neuro | Monitor de Sinais Vitais |  | Dados não confere | Solicito, por gentileza, a presença de um técnico da engenharia Clínica, para orientar/explicar ao fisioterapeuta Fernando como configurar o aparelho de pressão, conforme a necessidade para a assistência. O Fernando atende pela parte da manhã até as 11 horas. | 2020-05-25 08:06 | 2020-05-25 09:20
32565 | Observação HOB | Monitor de Sinais Vitais | DT4290 |  | COM DEFEITO NO CABO DE TEMPERATURA | 2020-05-12 14:50 | 2020-06-22 15:13
32473 | Observação HOB | Monitor de Sinais Vitais | DT4290 | Com defeito | erro na sonda de temperatura. | 2020-05-05 10:43 | 2020-05-05 11:59
32471 | UPA/HOB | Monitor de Sinais Vitais | DT4286 | Com defeito | nao funciona | 2020-05-05 09:36 | 2020-05-05 11:52
32469 | Maternidade | Monitor de Sinais Vitais | DT4272 | Não funciona sensor de oximetria | Apresenta erro da sonda na tecla do monitor. | 2020-05-05 09:00 | 2020-06-24 11:32
32368 | Clínica Cirúrgica Vascular | Monitor de Sinais Vitais | DT4257 | Não ler parametros | NÃO EFETUA LEITURA. | 2020-04-23 10:42 | 2020-05-05 10:26
32120 | UPA/HOB | Monitor de Sinais Vitais | DT4282 | Outros | TERMOMETRO ESTA NÃO FUNCIONA ESTA APARECENDO A MENSAGEM ERRO DA SONDA | 2020-03-23 12:05 | 2020-07-03 11:43
32110 | UPA/HOB | Monitor de Sinais Vitais | DT4282 | Descalibrado | APARELHO ESTA COM ALTERAÇÃO NOS DADOS VITAIS | 2020-03-19 14:14 | 2020-03-23 09:37
32107 | UPA/HOB | Monitor de Sinais Vitais | DT4283 | Não liga mesmo com bateria nova | APARELHO DA SALA AMARELA NÃO ESTA LIGANDO | 2020-03-19 11:49 | 2020-03-23 09:49
32106 | UPA/HOB | Monitor de Sinais Vitais | DT4284 | Descalibrado | APARELHO ESTA DESCALIBRADO APARELHO DA CLASSIFICAÇÃO DE RISCO | 2020-03-19 11:40 | 2020-03-23 09:50
32084 | Observação HOB | Monitor de Sinais Vitais | DT4289 | Não funciona | Soltou o manguito | 2020-03-17 18:29 | 2020-03-26 16:51
31543 | CTI - 2 | Monitor de Sinais Vitais | DT4785 | Com defeito | Bom dia, O braço do monitor não está travando na posição correta | 2020-01-31 10:27 | 2020-07-30 10:55
31057 | Clínica Cirúrgica Vascular | Monitor de Sinais Vitais | CVMSV4021119 | Não mantém ligado | FALTANDO UM PINO. CONECTA, MAS NÃO CARREGA. | 2019-12-24 11:59 | 2020-01-21 09:35
30853 | UPA/HOB | Monitor de Sinais Vitais | DT4283 |  | suporte do termometro estragado | 2019-12-09 12:42 | 2019-12-11 11:54
30787 | UPA/HOB | Monitor de Sinais Vitais | DT4283 | Não mantem ligado | nao carrega bateria, nao liga a tela principal. Grato edson | 2019-12-05 11:56 | 2019-12-06 12:07
30732 | UPA/HOB | Monitor de Sinais Vitais | DT4286 | Não mantém ligado | NAO CARREGA | 2019-12-02 10:03 | 2019-12-04 09:45